## Slide 1: 中性子３次元CTに関する 実用化テクニックの研究開発
日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究部門
原子力センシング研究グループ 呉田 昌俊
京都大学原子炉実験所 中性子イメージング専門研究会
大阪、熊取、H23（2011）年1月6日
1

## Slide 2: 内容
中性子３次元CTについて（概要）
実用化に関する課題
① 品質に係わる課題
② 処理時間に係わる課題
③ 効率化に係わる課題
④ 可視化に係わる課題
① CT品質の向上を目指した研究開発
② CT演算時間の短縮を目指した研究開発
J-PARC用新型高速度ビデオカメラの開発
まとめ
2

## Slide 3: 中性子３次元CTについて（概要）
3
中性子CTの特長
開発の動機
JRR-3 沸騰流計測実験例
水など軽元素の3次元分布情報が取得可能
（X線CTと相補的関係）
電気加熱実験が可能
（MRIは強磁場を用いるため困難）
パルス中性子を用いると元素等の
選択的立体情報が得られる
低減速軽水炉開発プロジェクトでは、
  燃料集合体設計用ボイド率検証データが必要 （２０００年当時）
中性子３次元CT技術を開発して、
沸騰流中のボイド率の3次元分布データを
整備する
炉室内実験装置の写真
JRR-3(TNRF) を使用
加熱用電源
水循環装置
中性子ラジオグラフィ装置
３次元CT
装置等

## Slide 4
4
中性子３次元CT実験結果の一例
ボイド率分布データ
原子炉熱設計解析コードの開発に利用
（１） 模擬燃料集合体内沸騰流現象を解明し、
（２） 詳細過渡３次元熱流動設計・安全解析コード開発/検証用データを取得できた。
本データは、他に類のない沸騰流詳細ボイド率データベースとしてコード開発に役立てられた。
1
0
Void Fraction
実験
解析コード

## Slide 5
応用・実用化に関する課題
5
① 品質向上を目指して
・（統計、ガンマ線）ノイズの低減化
・中性子束の時間変化への対応
●投影数を増やす → 高速スキャン法を開発
●逆投影法（FBP法）から逐次近似法（ML-EM法/MAP-EM法）に
・逐次近似法用CT補正（ビーム平行度補正、ボケ補正）アルゴリズム
を開発
② 処理時間の短縮を目指して
・EM法アルゴリズムの高速化
●マルチCPU,マルチコアCPUへ対応（MPI技術）
●GPGPU（GPUを使用した科学技術計算）へ対応
●データ処理専用WSの試作（２CPU８コアWS、６GPU搭載WS）
③ 効率の向上を目指して
・XMLによる自動バッチ処理に対応
④ 使い勝手が良く、高度な可視化を目指して
・専用2/3/4次元可視化ビューアを開発（AVS可視化ライブラリ使用）

## Slide 6: 投影数を増やす： 高速スキャン法
 | CCDカメラ （従来法） | 高速 スキャン法 | パフォーマンス (高速法 / 従来法)
スキャン時間 | 40分～4時間 (180°スキャン) | 0.1～4 s (360°スキャン) | ~ 5,000 倍 高速化
投影数 | 180～1,080 | 2,000～8,000 | ~ 10 倍多い
特徴
高感度撮像系=> (C-MOS + I.I.)
高速度記録=> (高速ターンテーブルと高速度ビデオ)
比較
JRR-3 TNRF
6
ねらい
投影数が増えるとCT品質が向上する。４次元可視化が実現。
低放射化
バルブ
3D
高品質の立体像を
１秒間のスキャン時間で取得
（１） CT品質が向上した
（２） データ量が増大し、データ処理時間が長くかかる → 高速化が必要
ご利益
新課題

## Slide 7: 多重・高速スキャン法
7
ねらい
同じ投影角度から複数のデータを記録し、平均化処理することで、投影像の統計的誤差（ノイズ）を低減化
（１） CT品質が向上した
（２） データ量が増大し、データ処理時間が長くかかる
→ 高速化が必要
ご利益
新課題
連続定常回転
同一投影角度データを平均化処理
原理
CT結果
１回転分
４回転分
ML-EM法（補正無）
□480画素、500投影/360°

## Slide 8: CT再構成アルゴリズムの検討
8
背景
フィルター補正逆投影法（FBP法）は、計算時間が短い長所があるが、アーチファクトノイズが生じやすく、各種補正の組み込みが難しい。
不完全データであると破綻する。
（長所） 不完全データでも致命的なアーチファクトノイズが発生しない。
各種補正の組み込みが容易。少数投影でも動作。ノイズに強い。
（短所） 計算量が膨大となる。 → 高性能並列計算機が必須。
逐次近似法（反復的画像再構成法）の検討
ML-EM（最尤推定による期待値最大化）法
再構成画像から実測投影データと同じものが得られる確率を最大にするように、画素値の更新がなされてゆく確率論に基づく再構成法。
MAP-EM（最大事後確率推定による期待値最大化）法
再構成の対象となる画像について先験的な知識（事前確率）があれば、これを組み込んだ形で尤度を最大にすることができる。この事後確率を推定する再構成法。

## Slide 9: CT再構成アルゴリズムの相互比較
9
FBP法
ML-EM法
MAP-EM法
６投影
1/=0.1
（金＋カドミ）粒子
鮮明度調整可能
強いアーチファクトノイズ発生
（虚像発生）
計算時間
約３～４倍
MAP-EMはML-EMの約５～１０倍
計算時間は、
・投影数
・試料の複雑さ
・パラメータの大きさ
に大きく依存
1/=0.0に対応
BP
FP
TP
エネルギー関数
CT値時間差分値と逐次計算回数

## Slide 10
MPI技術による高並列CT演算
２CPU→64CPU＝＞約５倍高速化
64CPU以上は効果低い
Itanium2
(64bit)CPUのMPI
高速化： マルチCPU,マルチコアCPUへの対応
10
マルチCPU（大型機、PCクラスタ）
２CPU合計８コア自作PC
1CPUは誤計測
未計測： 体感速度向上 約５倍
MPI技術：複数個のCPUコアで並列演算する技術
現在：256並列までテスト済
課題： 大型計算機はJOB投入までの待ち時間が長い

## Slide 11
CT専用カスタムスパコン
（自作特製マシン）
NVIDIA GeForce GTX 295
を３基（６ＧＰＵ）搭載
汎用大型計算機（１２８ＣＰＵ）の約２倍の性能
１４４０コア(6GPU)並列
１28CPU並列
高速化： マルチGPUによる加速演算
11
GPGPU技術による超高並列CT演算
自作WS（開発初期）・・・熱暴走対策
自作WS（開発後期）

## Slide 12
GPGPU技術によるCT演算について（感想）
12
メインメモリ
ホスト側
デバイスメモリ
デバイス側
PCI Expressバス経由
でデータ転送
CPU
Multiprocessor 1
Multiprocessor 2
Multiprocessor N
関数
カーネル関数
Block(0,1)
Block(0,0)
Block(1,1)
Block(1,0)
Grid
関数の呼び出し
GPGPUシステム構成図
プログラムの視点からみた関係図
苦労する点（代表）
ホスト側
デバイス側
デバイスメモリへの同時アクセスをしなければ高速化できない
苦労するだけの価値は有る
ポイント
この通信は少ない方が良い
→CT向き

## Slide 13: 新型高速度ビデオカメラ（ISAS）の開発・整備 ISAS: Image Signal Accumulation Sensor(画像信号積算撮像素子） 共同研究： 江藤剛治(近大), 新井正敏, 篠原武尚(J-PARCセンター), メーカー
（１）超高速撮像 1/106秒以下
（２）画素数 一定 記録速度に依存しない ～2012年度 ： 640x480画素
～2014年度 ： 640x960画素 （３）超低ノイズ 高コントラスト画像 （４）超高感度 再現性のある現象 CCD上で信号積算可能（ISASモード） （５）信号積算モードと 連続読み出しモード 対応
（６）積算モードでの連続記録枚数： 100フレーム程度 （2012年度版 ２倍化対応） 200ms – 積算モード、200ms以上 必要なだけ連続読み出し可能
13
連続記録・信号積算機構（ループ状CCDメモリ）
基本特許出願： 原子力機構と近畿大学
特長
J-PARCでのパルス中性子イメージングに最適な高速度カメラとして

## Slide 14
まとめ
14
中性子３次元CTの実用化に係わる課題を検討した。
① CT品質向上テクニックとして；
・統計ノイズ低減に多重・高速スキャン法は有効
・ML法は、FBP法が苦手とする不完全データ、少数投影データに対して優位性が高い。また、補正を組み込みやすく柔軟性が高い特長がある。条件によっては、FBP法よりノイズが少ないCT像が得られる。
② CT演算時間の短縮テクニックとして；
・GPGPU技術は計算時間の短縮化に極めて有効である。
また、J-PARC用新型CCD信号積算型高速度ビデオカメラとして開発に着手したISAS素子の特長について紹介した。