## Slide 1
TNRFにおけるボロン型中性子イメージ
インテンシファイアの特性評価
安田 良
原子力機構 中性子イメージング・分析研究グループ
京大炉中性子ラジオグラフィ研究会
平成22年1月6日 於 京都大学原子炉実験所

## Slide 2
ボロン型中性子イメージインテンシファイア
○高空間分解能
○高輝度
○広いダイナミックレンジ
CsI
（acicular microstructure ）
K. Nittoh et al. / Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 605 (2009) 107–110
特長

## Slide 3
○定常中性子を用いた中性子ラジオグラフィ装置
高フラックス ：～108n/cm2/s
高L/D （ピンホールコリメータにより～1000）
高N/γ
○供用装置として国内の大学・企業などの研究者
に開放
熱中性子ラジオグラフィ装置（TNRF）
TNRFにおけるボロン型中性子IIの
特性試験を実施

## Slide 4
特性試験の内容
○空間分解能の評価
ラインペアインジケータ
○γ線の影響
SI
鉛板フィルタによる補正
駆動スリットの開閉による補正

## Slide 5
撮像システム
視野：2，4インチ
ピクセルサイズ：3.6μm, 7.2μm
ミラー
集光レンズ
本体
電子ビーム
CMOSカメラ（Canon EOS 5D MarkⅡ）
ボロン入り
ポリエチレン
Canon EOS 5D MARKⅡ
画素数：5616 × 3744（2100万画素）
ISO：Low, 100-6400, 12800, 25600
シャッタースピード：1/8000～30sec.
Color Camera
中性子Ⅱ
Signal counts
Number of pixels

## Slide 6
コリメータシステム
中性子ビーム
鉛板（厚さ：100mm）
駆動スリット
(5mm×5mm：L/D460)
8mmΦ

## Slide 7
（NRコンバータ/EM-CCDカメラ
、80μm/pixel）
空間分解能評価：ラインペアインジケータ
外観写真
2mm
ガラス板
50mm
Gd層
50mm
50mm
レーザー
スキャン
ラインペアゲージ

## Slide 8
BLUE
Green
Red
中性子I.I.によるインジケータ画像
B-Type NCII
TNRF
L/D：460
撮像時間：30sec.
積層枚数：32枚
ISO:800
Pixel size: 3.6mm
実験条件
協力：東芝(株)・日塔氏
・50mmのラインペアを認識
・30μm以下は分離できず
⇒L/Dによるぼけが28mm
レンズ系の色収差
・10mm低コントラスト

## Slide 9
γ線の影響について
○コントラストの低下
○定量評価が困難
蛍光体：CsI
γ線に対して有感
○鉛フィルタ
○駆動スリット
開
中性子
γ線
開
中性子
γ線
中性子
γ線
鉛板
4,10,20,30mm

## Slide 10
開
開
鉛フィルタ及びスリットの開閉の効果
Pbフィルタ無
Pbフィルタ4mm
Pbフィルタ10mm

## Slide 11
Signal counts
Pb thickness, mm
鉛厚さと輝度の減衰との関係
Chart: 
| 0 | 4 | 10 | 20 | 30
Red | 18856.51 | 13308.08 | 11405.6 | 8403.14 | 6625.391
Green | 4677.671 | 2883.463 | 2249.708 | 1890.554 | 1117.097
Blue | 1882.988 | 1179.404 | 1079.241 | 833.0001 | 716.1309
Neutron_1 | 18856.51 | 16266.7664 | 13033.5015 | 9008.6745 | 6226.7393
Neutron_2 | 4677.671 | 4035.242 | 3233.1769 | 2234.7516 | 1544.6463
Neutron_3 | 1882.988 | 1624.3794 | 1301.5095 | 899.5952 | 621.7946
Chart: 
| 0 | 4 | 10 | 20 | 30
Red | 15728.07 | 11940.76 | 10529.59 | 7936.115 | 6376.802
Green | 4042.15 | 2597.174 | 2065.011 | 1800.665 | 1071.181
Blue | 1478.199 | 1064.708 | 989.2266 | 757.3117 | 664.5825
Neutron_1 | 15728.07 | 13567.9848 | 10871.1433 | 7514.0661 | 5193.6754
Neutron_2 | 4042.15 | 3487.0032 | 2793.9087 | 1931.1322 | 1334.7865
Neutron_3 | 1478.199 | 1275.1839 | 1021.7219 | 706.2078 | 488.1264
Signal counts
Pb thickness, mm
鉛フィルターのみ
鉛フィルター＋スリット閉による補正
鉛フィルタの厚さは10～20mm程度がよい

## Slide 12
まとめ
○空間分解能の評価
50mmのラインペアを確認
30mm以下については再度実験により確認が必要
○γ線の影響
鉛フィルタ、駆動スリットにより補正が可能
鉛フィルタの厚みは、10～20mm程度