## Slide 1
日本原子力研究開発機構
中性子イメージング・分析研究Gr.
日本原子力研究開発機構
中性子イメージング・分析研究Gr.
発表者：野島 健大
発表者：野島 健大
TNRFの線量評価
TNRFにおける
中性子フラックス測定

## Slide 2: TNRF改造（遮へい体交換）
暗箱
CCD
カメラ
側面図
中性子ビーム
暗箱
CCD
カメラ
上面図
中性子ビーム
TNRF第二撮影室模式図
ドア
JRR-3起動後 線量を測定
(中性子線 γ線)
高さ140mm 幅280mm広くなる
改造前
改造後
遮へい体交換後の装置内部
700
980
1790
1930
2/10
鉄鋼
PE

## Slide 3: TNRF周辺線量測定結果(参考）
安全に実験できる環境
立入制限区域の基準値：1mSv/週
⇒ 25μSv/h（週5日8h）
0.5m
6G
7R
A
B
C
D
E
F
G
Chart: 
| A | B | C | D | E | F | G
サンプル無 | 8.75 | 1.43 | 12 | 13.8 | 3.55 | 0.6 | 3.48
パラフィンブロック | 12.8 | 0.95 | 14 | 11.3 | 5.6 | 0.46
線量測定位置
3/10

## Slide 4
TNRFにおける
中性子フラックス測定
（参考資料）

## Slide 5: 背景
5/10
JRR-3の燃料変更
TNRFにおける現状の中性子線のフラックスを評価
H ２年 ３月～H１１年 ９月 アルミナイド燃料炉心 H１１年 ９月～H１１年１１月 シリサイド燃料特性試験 H１１年１１月～現在 シリサイド燃料要素で利用運転
これまでに測定したTNRFの熱中性子フラックス
⇒1.2×108 n/cm2/s
現在使用されている低濃縮燃料

## Slide 6: 中性子フラックスの測定方法
金箔放射化法により中性子フラックスを測定
●安定同位体存在比100%の197Au
●198Auの壊変機構が比較的単純
●放射能測定に適した半減期(2.7日)
金箔を放射化させ放射能を測定→フラックスを計算
6/10
φ:フラックス
A:放射能強度
M:原子量
w:サンプル重量
θ:存在比
NA:アボガドロ定数
σ:放射化断面積
FCd:カドミ比
g（T）：中性子温度Tに対する非1/v補正
λ:改変定数
ti:照射時間
td:冷却時間
tm:計測時間
E:金箔厚み補正

## Slide 7: 放射能測定
JRR-3 PN3のGe検出器を利用
検出器：
CANBERRA GX1519-7500SL
オートサンプルチェンジャ付
ロボットアーム型
エネルギ分解能：1.84keV
Eu152標準線源で計数効率測定
Chart: γ-Ray Energy (keV)
| 121.78 | 244.7 | 344.28 | 778.91 | 964.13 | 1112.12 | 1408.01
 | 0.051351 | 0.027302 | 0.021297 | 0.0091802 | 0.0071081 | 0.0064067 | 0.0049535
照射時間,冷却時間
→金箔の放射能を計算
7/10

## Slide 8: 実験方法
第１サイクル
・暗箱表面に金箔 照射:40min 冷却:約0.5日
・暗箱表面にIP 照射:2sec
第7サイクル
・暗箱表面に金箔 照射:60min 冷却:約0.6日
・金箔前後にCd板（カドミウム比測定） 照射:約350min 冷却:約280min
暗箱
CCD
カメラ
第1撮影室
第2撮影室
中性子ビーム
炉心⇒
ビーム
シャッター
コリメータ
金箔
金箔(フィルムに封入)
【純度99.9% 5mm×5mm 25μm】
8/10

## Slide 9: フラックス測定結果（参考）
●第1サイクルと第7サイクルとでは熱中性子フラックスの顕著な差はみられなかった
●熱中性子の場合、散乱中性子は試料の放射化に与える影響は小さい
●熱外中性子の場合、散乱による放射化への寄与が比較的大きい
Chart: 
| 01 Au | 07 Au | 07 Au Cd | 07 Cd Au Cd | 07 Cd Au
 | 76921967.6942 | 80398587.774 | 79063773.3571 | 606151.9914 | 1383050.3375
Cycle
カバー
金箔裏
9/10
カドミ比補正

## Slide 10: まとめ
10/10
TNRF改造後の周辺線量評価について
実験中に立ち入る可能性のある箇所において、最大で12.8μSv/h （遮へい扉表面）であり、立入制限区域の基準値（25μSv/h)未満であることを確認した。
さらに、アクリル板で遮へいすることにより、3.4μSv/hまで低減できる。
以上により、被ばくの点において、安全に実験可能な環境であるといえる。
TNRFの中性子フラックスについて
第１サイクルと第７サイクルにおいてTNRFの熱中性子フラックスを金箔放射化法により測定した。