| 運転計画指令 C－ 号 放管当直者氏名 運転主任確認欄 （署名） | 年 月 日（ ） 作業前点検開始 時 分 終了後点検開始 時 分 |
| --- | --- |

| 点検項目 | 判定基準または記録内容 | 作業前 | 終了後 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放射線モニタ盤 |  |  |  |
| HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY（計10台） |  |  |  |
| ①②③γ AREA（A,C,F1／B,D,F2／A’,B’,C’,D’） | POWER点灯、340±5V |  |  |
| ④⑤n AREA（A-B,C-D／B-C,D-A） | POWER点灯、340±5V |  |  |
| ⑥GAS | POWER点灯、340±5V |  |  |
| ⑦STACK GAS | POWER点灯、800±80V |  |  |
| ⑧DUST 1 | POWER点灯、950±100V |  |  |
| ⑨DUST 2 | POWER点灯、900±100V |  |  |
| ⑩DUST 3 | POWER点灯、1000±100V |  |  |
| LOW VOLTAGE POWER SUPPLY（計12台） |  |  |  |
| ①②③γ AREA（A,C,F1／B,D,F2／A’,B’,C’,D’） | POWER 点灯 |  |  |
| ④⑤⑥n AREA（A-B,C-D／B-C,D-A／A’,B’,C’,D’） | POWER 点灯 |  |  |
| ⑦⑧GAS／STACK GAS | POWER 点灯 |  |  |
| ⑨～⑫DUST（1／2／3×2台） | POWER 点灯 |  |  |
| STACK GAS Flow（1台） | ランプ点灯 |  |  |
| γ-RAY RATE METER（6台） [µSv/h] γ AREA （A／B／C／D／F1／F2） | POWER 点灯、ALARM 消灯 MODE【USE】、RANGE【LOW】 |  |  |
| PERIOD MATER（5台） [sec] γ AREA（A／B／C／D／F1／F2） | POWER 点灯、ALARM 消灯、 BYPASS 消灯、MODE 【USE】 |  |  |
| LINEAR ELECTROMETER<GAS> [pA] | POWER点灯、MODE【USE】、 RANGE【×1】 |  |  |
| NEUTRON FLUX METER（4台）[n/cm2-sec] n AREA （A-B／B-C／C-D／D-A） | POWER点灯、ALARM 消灯、 MODE【USE】 |  |  |
| PERIOD METER（4台） [sec] n AREA （A-B／B-C／C-D／D-A） | POWER 点灯、ALARM 消灯、 MODE【USE】 |  |  |
| LINEAR DOSERATE METER（3台） [µSv/h] γ AREA （A'／B'／C'） | POWER 点灯、ALARM 消灯、 RANGE×1、MODE【USE】 |  |  |
| LINEAR RATEMETER（3台） [µSv/h] n AREA （A'／B'／C'） | POWER 点灯、ALARM 消灯 RANGE×10、TC100、MODE【USE】 |  |  |
| LOG RATEMETER（計7台） [c/s] |  |  |  |
| ①STACK GAS | POWER 点灯、RANGE×1、 RESPONS【SLOW】 |  |  |
| ②~⑦DUST （1α／1β／2α／2β／3α／3β） | デジタル指示値の表示状態正常 ALARM設定値が掲示どおり |  |  |
| VAVALVE SELECTOR（1台） |  |  |  |
| DUST-1設定 | いずれか点灯している番号に〇印 1:A架台、2:B架台、3:C架台4:加速器室 | 1234 | 1234 |
| DUST-2設定 | いずれか点灯している番号に〇印 1:燃料室、2:総合測定室、3:使用不可、4:化学実験室 | 1234 | 1234 |
| DUST SAMPLER CONTROLLER（3台） DUST（1／2／3） | REMOTE点灯、RUN点灯、 PUMP ON、 SAMPLING MODE(25) 点灯 |  |  |
| 記録計（3台） | 時間軸、動作正常（紙送り、打点他） 日時、点検名称、点検者名記入 |  |  |
| 空調盤（炉室・燃料室系統、化学実験室系統） |  |  |  |
| グラフィックモニタ | 排風機等運転表示ランプ点灯 |  |  |
| フィルタ差圧 | 指示マーク内 |  |  |
| 風速指示計（No.4, No.5） | 指示マーク内 |  |  |
| 制御室常備品 |  |  |  |
| ＧＭサーべイメータ（1台） | バッテリーチェック、HVチェック |  |  |
| γ線用ポケット線量計（5本） | 現有本数／貸出中本数※1 | ／ |  |
| 中性子線用ポケット線量計（1本） | 現有本数／貸出中本数※1 | ／ |  |
| 備考 |  |  |  |
| 運転架台γモニタ切り替え（A、B、C） 中央管理室・保健物理室一括警報（バイパス中、作動中） ※1 貸出先が明確であることを貸出簿で確認する。 |  |  |  |

| 点検項目 | 判定基準または記録内容 | 作業前 | 作業後 |
| --- | --- | --- | --- |
| 炉室常備品（炉室扉前） |  |  |  |
| ＧＭサーベイメータ（1台） | バッテリーチェック、HVチェック |  |  |
| 電離箱式サーベイメータ（1台） | バッテリーチェック |  |  |
| 中性子サーベイメータ（1台） | バッテリーチェック |  |  |
| α線用シンチレーションサーベイメータ（1台） | バッテリーチェック、HVチェック |  |  |
| 綿手袋、ゴム手袋 | 数量充分 |  |  |
| モニタ室 |  |  |  |
| DUST SAMPLER（3台） | 流量指示マーク内、 PUMP RUN点灯、赤ランプ消灯 |  |  |
| 炉室 GAS モニタ（1台） | 流量指示マーク内 |  |  |
| STACK GAS モニタ（1台） | 流量指示値 範囲内 |  |  |
| 排気機械室 |  |  |  |
| 排気施設の状況 | 異常なし |  |  |
| 備考 |  |  |  |

（モニタ指示値点検）　※2　参考値を逸脱した場合は放射線管理部に相談する。

| モニタ名称 |  | 作業前点検基準 （参考値※2） | 作業前点検 （✓チェック） | 運転時点検 （ 時 分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉室γ線 | A架台 | ≦1.3µSv/h |  | µSv/h |
|  | B架台 | ≦1.3µSv/h |  | µSv/h |
|  | C架台 | ≦1.3µSv/h |  | µSv/h |
|  | 加速器室 | ≦1.3µSv/h |  | µSv/h |
| 炉室中性子線 | A－B隔壁上 | ≦1.3n/cm2-sec |  |  |
|  | B－C隔壁上 | ≦2.0n/cm2-sec |  |  |
|  | C－D隔壁上 | ≦1.3n/cm2-sec |  |  |
|  | D－A隔壁上 | ≦1.3n/cm2-sec |  |  |
| 総合測定室γ線 | A´ | ≦0.5µSv/h |  | µSv/h |
|  | B´ | ≦0.5µSv/h |  | µSv/h |
|  | C´ | ≦0.5µSv/h |  | µSv/h |
| 総合測定室中性子線 | A´ | ≦0.5µSv/h |  | µSv/h |
|  | B´ | ≦0.5µSv/h |  | µSv/h |
|  | C´ | ≦0.5µSv/h |  | µSv/h |
| 炉室ガス |  | ≦0.2pA |  |  |
| スタックガス |  | 5～20c/s |  |  |
| 炉室ダスト | 1α | ≦2c/s |  |  |
|  | 1β | 0.5～5c/s |  |  |
| 炉室・燃料室ダスト | 2α | ≦2c/s |  |  |
|  | 2β | 0.5～5c/s |  |  |
| スタックダスト | 3α | ≦2c/s |  |  |
|  | 3β | 0.5～5c/s |  |  |

（立会記録・その他）

| 時刻 | 作業内容 | 測定場所 | 線量率 [µSv/h] |
| --- | --- | --- | --- |